ВЛАГОМЕР НЕФТИ ПОТОЧНЫЙ

УДВН -1пм

Руководство по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

2017

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, работой, правилами подготовки и эксплуатации влагомера нефти поточного типа УДВН-1пм (в дальнейшем – влагомер).

К работе с влагомером допускается специально подготовленный персонал, имеющий необходимую квалификацию и изучивший документацию на влагомер.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Влагомер нефти поточный УДВН-1пм (в дальнейшем – влагомер) предназначен для измерения содержания воды в нефти и нефтепродуктах в объемных долях в автоматическом режиме. Влагомер используется в составе блока контроля качества нефти и нефтепродуктов, а также для контроля влагосодержания нефти в процессе ее подготовки.

  - Измеряемая среда - нефть и нефтепродукты, сдаваемые нефтегазодобывающими предприятиями, транспортируемые потребителям и поставляемые нефтеперерабатывающим предприятиям организациями нефтепроводного транспорта.

| Параметры измеряемой среды: |  |
| --- | --- |
| содержание сернистых соединений, масс. доля, %, не более | 5 |
| содержание мехпримесей, масс. доля, % ,не более | 0,1 |
| содержание парафина, масс. доля, %, не более | 26 |
| содержание асфальтенов, об. доля, % , не более | 10 |
| содержание свободного газа, об. доля, % , не более | 3 |

  - Влагомер относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 51330.0, имеет вид взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь уровня «ib»”. Первичный преобразователь предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты " 1ExibIIAT6X ". Блок электронный относится к связанному электрооборудовнию по ГОСТ Р 51330.10 и предназначен для применения вне взрывоопасных зон. Влагомер должен применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ Р 51330.13, действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП гл.3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

  - Вид климатического исполнения влагомера соответствует исполнению УХЛ4 ГОСТ 15150.

  - Влагомер состоит из первичного измерительного СВЧ-преобразователя (в дальнейшем - первичный преобразователь) и блока электронного, соединенных между собой кабелем.

Блок электронный                                                Первичный преобразователь

Влагомер нефти поточный УДВН-1пм

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Значения  погрешностей влагомеров приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Модификация влагомера | Диапазон измерений, объемная доля воды, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля воды, % (W – показания влагомера, об. доля воды,%) | Дополнительная погрешность влагомера при изменении температуры измеряемой среды на каждые 10° С от средней температуры рабочего диапазона не должно превышать, объемная доля воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| УДВН-1пм | 0,01 – 2,0 | ± 0,05 | ± 0,01 |
| УДВН-1пм1 | 0,01 – 6,0 | ± 0,08 |  |
| УДВН-1пм2 | 0,01 – 10,0 | ± 0,10 |  |
| УДВН-1пм3 | 0,1 – 20,0 | ± (0,10 + 0,01·W) | ± 0,02 |
| УДВН-1пм4 | 0,1 – 30,0 | ± (0,10 + 0,015·W) |  |

| 2.2. | Обработка результатов измерений | автоматическая |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | Представление результатов измерений | в цифровом виде |
| 2.4. | Выходные сигналы: |  |
|  | - с первичного преобразователя сигнал постоянного напряжения, мВ | 0 - 2400 |
|  | - с электронного блока сигнал постоянного тока, мА | 4 - 20 |
| 2.5. | Цифровой интерфейс | RS 485 |
| 2.6. | Максимальное расстояние от первичного преобразователя до электронного блока, м | 700 |
| 2.7. | Режим работы влагомера | непрерывный |
| 2.8. | Время установления рабочего режима, с, не более | 20 |
| 2.9. | Средняя наработка на отказ с доверительной вероятностью 0,95 , час, не менее | 25000 |
| 2.10. | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| 2.11. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
| 2.12. | Напряжение электропитания, В | 198… 220…242 |
| 2.13. | Температура окружающей среды, C | + 5 - + 50 |
| 2.14. | Диапазон температур измеряемой среды, C |  |
|  | - исполнение обычное | + 5 … + 50 |
|  | - исполнение Т | от Тмин до Тмакс |
|  | Тмин и Тмакс выбираются из интервала, C, | -2 … +75 |
|  | где Тмакс –Тмин ≤ 35C |  |
| 2.15. | Диапазон плотности измеряемой среды, кг/м3 | от Рмин до Рмакс |
|  | Рмин и Рмакс выбираются из интервала, | 530 – 1050 |
|  | где Рмакс - Рмин ≤ 200 кг/м3 |  |
| 2.16. | Давление измеряемой среды в трубопроводе МПа, не более | 6,4 |
| 2.17. | Масса, кг, не более |  |
|  | - первичный преобразователь | 10 |
|  | - блок электронный | 10 |
| 2.18 | Габаритные размеры, мм, не более |  |
|  | - первичный преобразователь | 260х210х65 |
|  | - блок электронный | 482х132х314 |

ПРИМЕЧАНИЕ.

Поверка влагомера может производиться без снятия с потока с помощью эталонного влагомера в соответствии МП 0309-6-2015 «Инструкция. ГСОЕИ. Влагомеры нефти поточные УДВН-1пм. Методика поверки» и ГОСТ 8.614-2013 «ГСОЕИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов».

Пример обозначения модели влагомера:

«Влагомер нефти поточный УДВН-1пм2-Т(+40…+75)-Р(800…1000)» соответствует модификации влагомера нефти поточного типа УДВН-1пм с диапазоном измерений объемной доли воды в нефти от 0,01% до 10% для диапазона температуры измеряемой среды от +40C до +75С и диапазона плотности измеряемой среды от 800 кг/м3 до 1000 кг/м3.

Если в обозначении  влагомера отсутствуют уточняющие параметры Т и Р, то он предназначен для диапазона температуры измеряемой среды (исполнение обычное) от +5C до +50C и настраивается на диапазон плотности измеряемой среды от 730 кг/м3 до 930 кг/м3. Например: «Влагомер нефти поточный УДВН-1пм» соответствует модификации влагомера нефти поточного с диапазоном измерений объемной доли воды в нефти от 0,01% до 2,00% для диапазона температуры измеряемой среды от +5C до +50C и диапазона плотности измеряемой среды от 730 кг/м3 до 930 кг/м3.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки влагомера приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Первичный преобразователь | УШЕФ.434844.001 | 1 |
| Блок электронный | УШЕФ.433811.003 | 1 |
| Кабель соединительный | УШЕФ.685662.001 | 1 |
| Вставка | УШЕФ.864153.001 | 1 |
| Паспорт | УШЕФ.414432.003 ПС1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | УШЕФ.414432.003 РЭ | 1 |
| Методика поверки | МП 0309-6-2015 | 1 |
| Свидетельство о первичной поверке |  | 1 |
| Свидетельство об утверждении типа СИ |  | 1 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 |  | 1 |
| Кольца паранитовые уплотнительные |  | 2 |
| Вилка 2РМ14 КПН 4Ш |  | 1 |
| Кабель сетевой |  | 1 |
| Ящик упаковочный |  | 1 |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Принцип работы влагомера основан на поглощении энергии микроволнового излучения водонефтяной эмульсией.

  - Первичный преобразователь состоит из СВЧ сигнального модуля и платы управления и выдает аналоговые сигналы пропорциональные СВЧ мощности в опорном и измерительном каналах. Величина сигнала в измерительном канале зависит от влагосодержания в измеряемой среде.

  - Блок электронный осуществляет подачу искробезопасных питающих напряжений и токов на первичный преобразователь, а также обработку поступающих с первичного преобразователя сигналов в сигнал, пропорциональный влагосодержанию нефти. Значение влагосодержания высвечивается в цифровом виде на светодиодном табло и преобразуется в выходной токовый сигнал 4 - 20 мА. Электронный блок осуществляет также контрольные и сервисные функции. Для подключения персонального компьютера электронный блок влагомера имеет цифровой интерфейс RS 485.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию влагомера, не ухудшающие его метрологические и функциональные характеристики.

5. ПОДГОТОВКА ВЛАГОМЕРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1. Меры безопасности.

    - Корпус блока электронного должен быть заземлен в соответствии с гл.1.7. ПУЭ на клемму, расположенную на задней панели блока электронного и обозначенную знаком «⏚».

    - К эксплуатации влагомера допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию.

    - В блоке электронном имеются опасные для жизни напряжения, поэтому при эксплуатации, при проведении контрольно-профилактических и регулировочных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, требования гл. 7.3. ПУЭ, гл.3.4 ПТЭЭП и ГОСТ 51330.13.

    - Запрещается эксплуатация влагомера при нарушении целостности корпуса блока электронного и первичного преобразователя.

5.2. Подготовка к работе.

    - Перед вскрытием упаковки необходимо проверить ее целостность и сохранность.

Вскрытие упаковки влагомера, находившегося при температуре ниже 0ºС, необходимо проводить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав ящики не распакованными в течение 24 ч при комнатной температуре.

Вскрытие упаковки после транспортирования или хранения при температуре ниже + 5°С необходимо производить после выдержки при комнатной температуре в течение не менее двух часов.

    - Вскрыть упаковку, произвести внешний осмотр и проверить:

- соответствие комплектности согласно паспорту;

- наличие и четкость пломб;

- наличие маркировки взрывозащиты;

- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпуса первичного преобразователя и блока электронного.

    - Изучить руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 и другие документы на влагомер .

    - Монтаж, пуско-наладочные работы, настройка, регулирование и опробование влагомера проводится на месте эксплуатации специалистами, имеющими допуск к вышеперечисленным работам.

5.3. Монтаж влагомера.

    - Для монтажа первичного преобразователя необходимо установить ответные фланцы на соответствующий участок трубопровода. Габаритные и присоединительные размеры фланцев указаны в Рис.1 (Приложение №2 к руководству по эксплуатации).

ВНИМАНИЕ! При установке (сварке) фланцев не допускается использовать первичный преобразователь. Для точного определения расстояния между фланцами необходимо использовать Вставку УШЕФ.864153.001 из комплекта поставки влагомера.

    - Первичный преобразователь рекомендуется устанавливать на вертикальном участке трубопровода с минимально возможной длиной вертикального участка. При этом направление потока через первичный преобразователь значения не имеет. Тем не менее, предпочтительнее выбирать направление потока в зависимости от свойств измеряемой среды с учетом следующих рекомендаций:

- при большом влагосодержании - направление потока «сверху – вниз»;

- при большом содержании свободного газа - направление потока «снизу – вверх»;

- при малой вязкости - направление потока «сверху – вниз».

ВНИМАНИЕ! С целью обеспечения однородности измеряемой среды рекомендуется обеспечивать скорость ее потока через измерительную ячейку влагомера, исключающую расслоение  водонефтяной эмульсии (особенно для маловязких сред).

    - Установить первичный преобразователь на измерительную линию в соответствии со схемой монтажа (Рис.1 Приложения №2 к руководству по эксплуатации). При монтаже необходимо соблюдать следующие правила:

- перед монтажом первичный преобразователь необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов;

- механический момент при стягивании крепежных болтов не должен превышать 12 кГм;

- нагрузка на первичный преобразователь должна быть равномерно распределена;

- не допускать перекосов фланцев нефтепровода при затягивании крепёжных болтов.

Внимание! Опрессовка влагомера водой недопустима. При опрессовке водой необходимо использовать Вставку УШЕФ.864153.001 из комплекта поставки влагомера.

    - Установить блок электронный влагомера вне взрывоопасной зоны.

    - Проложить соединительную кабельную линию между клеммными коробками в местах установки первичного преобразователя и блока электронного. Измерить сопротивление кабельной линии мультиметром. Величина сопротивления каждой жилы не должна превышать 5 Ом. Способ прокладки кабельной линии – согласно гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ 30852.13.

    - Разрезать Кабель соединительный УШЕФ.685662.001 (из комплекта поставки влагомера) на две части. Подключить свободные концы кабеля соединительного к клеммным коробкам. Подключить разъемы кабеля соединительного к первичному преобразователю и блоку электронному. При подключении первичного преобразователя к блоку электронному необходимо соблюдать схему соединения согласно Рис.2 (Приложение №2 к руководству по эксплуатации).

ВНИМАНИЕ! Параметры линии связи блока электронного и первичного преобразователя не должны превышать следующих значений:

- индуктивность -1,5 мГн

- емкость - 0,45 мкФ

- сопротивление - 5 Ом (одной жилы)

    - Пустить нефть через измерительную линию.

    - Подключить сетевой кабель к блоку электронному и включить его тумблером «СЕТЬ» (Рис.3 Приложения №2 к руководству по эксплуатации)

    - Измерить мультиметром напряжение на клеммной коробке первичного преобазователя. Напряжения  U 1-3, U 2-3, U 5-4, U 7-6 должны соответствовать нормативным значениям, приведенным для  U1, U2, U3, U4 в Таблице режимов и параметров (Приложение №1 к руководству по эксплуатации).

    - В режиме ИНДИКАЦИЯ ВЕЛИЧИН (см. п. 6.3.7) проверить соответствие индицируемых калибровочных коэффициентов A, B и С данным, указанным в последней заполненной строке Приложения №1 к паспорту  влагомера и в протоколе последней поверки.

    - В режиме КАЛИБРОВКА (см. п. 6.3.4) проверить соответствие типа влагомера, серийного номера и даты выпуска данным, указанным в паспорте влагомера, на корпусах первичного преобразователя и блока электронного.

    - Влагомер готов к работе.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

  - Влагомер обеспечивает измерение влагосодержания в нефти, протекающей через измерительную линию, работает в автоматическом режиме и не требует обслуживающего персонала (за исключением работ в рамках проведения технического обслуживания).

  - При эксплуатации первичный преобразователь и блок электронный влагомера должны подвергаться систематическому внешнему осмотру, при котором необходимо проверять:

- отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных линий;

- надежность подключения кабелей;

- наличие заземления;

- отсутствие видимых механических повреждений корпуса блоков влагомера;

- соответствие плавких вставок их номинальным значениям.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация влагомера с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.

  - Описание работы электронного блока.

    - На передней панели электронного блока (Рис.3 Приложения №2 к руководству по эксплуатации) находятся:

• Светодиодный 3-разрядный 7-сегментный  индикатор красного свечения используется для отображения результатов измерений (1);

• Графический ЖК-дисплей используется для отображения значений измеряемых аналоговых величин и калибровочные коэффициенты прибора, а также данные усреднения, текущее время и значения влагосодержания в виде графика (2);

• Светодиод “Контроль неисправности” загорается при наличии одной из ошибочных ситуаций во время работы (3) При этом отключается индикация на светодиодном индикаторе. После устранения причины неисправности светодиод гаснет и индикация восстанавливается;

• Светодиод “Свет” загорается в случае, если текущее значение влагосодержания в нефти превысило пороговое значение П1, установленное программно (4);

• Звуковой излучатель «Звук» срабатывает в случае, если текущее значение влагосодержания в нефти превысило пороговое значение П2, установленное программно. Звуковой сигнал может быть отключен тумблером “ЗВУК” (5);

• Кнопка “РЕЖИМ” используется для перехода в меню установок и калибровки влагомера и возврата в предыдущее меню (6);

• Кнопка “ВЫБОР” служит для выбора пунктов меню или изменяемого параметра (7);

•	Кнопка “ИЗМЕНЕНИЕ”  изменяет величину выбранного параметра (8);

•	Кнопка “ВВОД” служит для перехода в выбранный пункт меню или подтверждения установки нового значения параметра (9);

•	Кнопка “НАЧАЛО УСРЕДНЕНИЯ” включает/выключает режим усреднения величины объёмной доли воды (10). Если режим включен, то в правом нижнем углу графического дисплея появляется символ  “•”.

    - В рабочем режиме после включения питания влагомера на светодиодном индикаторе (1) отображается текущее значение влагосодержания в измеряемой среде в объемных долях, в процентах.

На графическом дисплее (2) в виде графика отображается значение объёмной доли воды в нефти. Графическое представление позволяет качественно оценить изменение влагосодержания за последние 2 часа. График масштабируется на величину Wmax. После достижения графиком левого края дисплея, вывод каждой последующей точки приводит к сдвигу всего графика влево и самая крайняя левая точка стирается. В нижней строке дисплея индицируется текущее время (часы и минуты) и текущая дата (число и месяц).

    - При нажатии кнопки «РЕЖИМ» на графическом дисплее (2) появляются строки пунктов меню установок и калибровки влагомера. Выбранный пункт отображается в инвертированном виде - светлые буквы на темном фоне. Для перемещения по пунктам используется кнопка «ВЫБОР», для входа в выбранный пункт – кнопка «ВВОД». Возврат в режим индикации измерений производится нажатием на кнопку «РЕЖИМ».

    - Работа влагомера в режиме «КАЛИБРОВКА» производится при его периодической поверке с обязательным присутствием специалиста (имеющего допуск к обслуживанию и калибровке влагомера от предприятия - изготовителя) и представителя поверяющей организации.

    - В режиме «Установка времени» на дисплее индицируются значения времени и даты. Для ввода требуемого значения (или его коррекции), кнопкой «ВЫБОР» необходимо переместить указатель «‣» на нужную строку, и затем кнопкой «ИЗМЕНЕНИЕ» установить действительное значение. Влагомер имеет встроенные часы реального времени с питанием от батарейки, т.е. отсчет времени продолжается и при выключенном питании прибора.

    - Работа влагомера в режиме «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ» производится только специалистами, имеющими допуск к обслуживанию и калибровке влагомеров от предприятия-изготовителя и представителями поверяющих организаций. После входа в этот пункт меню на дисплее индицируются значения калибровочных коэффициентов. Для ввода требуемого значения (или его коррекции), кнопкой «ВЫБОР» необходимо переместить указатель «‣» на нужную строку, и затем кнопкой «ИЗМЕНЕНИЕ» установить действительное значение.

    - В режиме «ИНДИКАЦИЯ ВЕЛИЧИН» на дисплее отображаются следующие значения:

- U1 и U2 - напряжения в рабочем и опорном каналах в милливольтах;

- U3 и U4 - напряжения питания аналоговой части прибора в вольтах;

- A, B, С, Кt - калибровочные коэффициенты влагомера;

- Wm - максимальное значение влагосодержания, которое может индицироваться на индикаторе, и которое равно максимальному значению диапазона измерения влагомера плюс 2 %;

- П1 и П2 - пороговые значения влагосодержания.

    - Режим «ПРОСМОТР  ДВУХЧАСОВОК» предусмотрен для усреднения значений измерений влагосодержания и их сохранения.  В этом режиме на дисплей выводятся средние значения Wср, дата и время начала усреднения.

При входе в этот режим на дисплее отображается страница, на которой находится последняя запись.

Нажатие на кнопку «ВЫБОР» позволяет найти суточную запись по календарной дате.

Кнопками «ИЗМЕНЕНИЕ» и «ВВОД» можно перелистывать значения по убыванию времени или по возрастанию, соответственно, при этом в правом нижнем углу выводится индикатор положения:

- символ «▼», если индицируется первая страница массива;

- символ «▲», если индицируется последняя страница массива;

- символ «⧫», если просматриваются остальные страницы массива.

После включения питания автоматически начинается вычисление среднего значения Wср за каждый двухчасовой интервал времени. Начало усреднения привязано по времени к ближайшему четному часу. Период выборки значений W – 1 сек. По истечении двухчасового промежутка вычисленное значение вместе с датой и временем начала усреднения записывается в энергонезависимую память.

Всего в этой памяти может храниться до 1023-ти суточных записей, что позволяет просматривать данные почти за 3 года непрерывной работы влагомера. Если в какой-то промежуток времени прибор был выключен или этот промежуток еще не закончился, то вместо значения W выводятся пробелы.

При переполнении памяти самое старое значение удаляется и весь массив сдвигается на одну запись, освобождая место для нового значения.

    - Кроме усреднения данных в виде массива двухчасовок, существует режим «СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ», который предназначен для вычисления текущего среднего значения W, который может быть включен и выключен при помощи кнопки «НАЧАЛО УСРЕДНЕНИЯ». Это может быть сделано, когда влагомер находится в режиме индикации величин (на дисплее выведен график). Символ “•” в правом нижнем углу дисплея означает, что режим включен.

При выборе пункта меню “СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ” на дисплей выводится текущее среднее значение об. доли воды, время и дата начала усреднения. Если режим усреднения не включен, то на дисплее отображается соответствующее сообщение.

  - Интерфейс с внешними устройствами.

Текущее измеряемое значение влагосодержания выводится через аналоговый интерфейс  - токовый выход 4 – 20 мA на разъеме на задней панели (Рис.4 Приложения №2 к настоящему руководству). Току 20 мA соответствует максимальное значение диапазона  измерения содержания воды в нефти плюс 2 % (Wm), а 4 мA – 0 %, объемных долей воды в нефти.

Влагомер имеет цифровой последовательный интерфейс RS485. По запросу от внешнего компьютера может быть прочитано текущее значение W. Параметры настройки интерфейса: 9600 бод, длина слова 8 бит, 1 стоп-бит, с контролем четности.

Для передачи данных предназначен интерфейс RS485, на котором реализован протокол Modbus RTU. Параметры интерфейса, а именно: адрес прибора и настройки последовательного порта (скорость передачи, тип контроля и количество стоп-битов), задаются в режиме «Адрес Modbus» главного меню. После ввода новые значения адреса и настроек вступают в силу только после выключения и включения прибора.

Карта регистров Modbus приведена в Таблице 3.

Таблица 3

| Адрес регистра | Параметр | Формат | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Коэффициент А | Read/Write | K_A = (Reg -10000)/100 |
| 1 | Коэффициент B | Read | K_B = (Reg -10000)/100 |
| 2 | Коэффициент C | Read | K_C = (Reg -10000)/100 |
| 3 | Коэффициент Kt | Read | Kt = (Reg -10000)/100 |
| 4 | Wmax | Read | Wmax = Reg/1000 |
| 5 | P1 | Read/Write | P1 = Reg/1000 |
| 6 | P2 | Read/Write | P2 = Reg/1000 |
| 7 | DeltaT | Read | DeltaT = (Reg-500)/10 |
| 8 | Смещение 0 канала 1 | Read | Reg |
| 9 | Смещение 0 канала 2 | Read | Reg |
| 10 | Адрес прибора | Read | Reg |
| 11 | Резерв | Read |  |
| 12 | Влагосодержание | Read | W = Reg/100 |
| 13 | Температура | Read | T = (Reg-500)/10 |
| 14 | U1 | Read | U(mv) = = (Reg*2500)/0xffff |
| 15 | U2 | Read | U(mv) = = (Reg*2500)/0xffff |
| 16 | U3 | Read | U(mv) = Reg |
| 17 | U4 | Read | U(mv) = Reg |
| 18 | Nt | Read | Reg |

Все регистры имеют формат  Unsigned Int. Reg – значение регистра. В правом столбце приведены формулы пересчета значений регистра в искомые величины.

Реализованы команды 0х03 (чтение регистров) и 0х06 (запись одного регистра).

Коэффициент Kt – расчетный, зависит от влагосодержания.

  - Перечень возможных неисправностей.

    - Устранение неисправностей должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р 51330.16-99, "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

    - Перечень возможных  неисправностей  и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении влагомера на блоке электронном не светятся цифры табло и нет подсветки экрана дисплея | Перегорели сетевые предохранители | Сменить предохранители на блоке электронном |
| При включении влагомера на табло высвечивается 8.8.8. и нет строки времени и даты на дисплее | Неисправен источник питания | Заменить плату питания +5В и +15В |
|  | Прибор неисправен | Заполнить лист рекламаций и отправить его в адрес предприятия-изготовителя |
| Светится светодиод «КОНТРОЛЬ НЕИСПРАВНОСТИ». | Нарушена связь первичного преобразователя с блоком электронным или прибор неисправен | Проверить исправность цепей внешних соединений. Если соединения исправны, включить влагомер нажать кнопку «РЕЖИМ», войти в режим «Индикация величин», определить какой из сигналов (U1, U2, U3, U4) находится за пределами штатной нормы (Приложение №1 к настоящему руководству). Заполнить акт в соответствии с п. 10.3. настоящего руководства и отправить его в адрес предприятия-изготовителя |

7. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.

- На корпусе блока электронного влагомера информация с маркировками:

- 	наименование влагомера;

- 	наименование (логотип) предприятия – изготовителя;

- маркировка взрывозащиты;

- заводской номер влагомера;

- 	дата выпуска.

- На корпусе первичного преобразователя размещена информация о маркировке взрывозащиты, и выбит заводской номер влагомера.

- Разъем RS-232 (на задней крышке блока электронного) – место для пломбы со знаком поверки (устанавливает организация, проводящая поверку).

- Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного доступа пломбами-стикерами на корпусе блока электронного: по одной на боковых и задней крышках, две – на лицевой.

- Корпус первичного преобразователя пломбируется свинцовой пломбой предприятия-изготовителя.

8. УПАКОВКА.

Заводской упаковкой влагомера является ящик из многослойной фанеры со специальными внутренними креплениями, обеспечивающими неподвижность влагомера внутри упаковки.

Упаковочный лист на комплект поставки расположен на внутренней стороне крышки ящика и содержит следующую информацию:

- дата упаковки;

- наименование и заводской номер влагомера;

- содержимое упаковочного ящика с указанием количества вложенных комплектных частей;

- фамилия и подпись упаковщика.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, КАЛИБРОВКА  И ПОВЕРКА

  - Техническое обслуживание, ремонт и калибровку влагомера может осуществляться представителем  предприятия-изготовителя, специально обученным персоналом владельца влагомера либо подрядной организации, имеющим допуск на выполнение соответствующих работ.

  - Техническое обслуживание влагомера направлено на обеспечение его безотказной работы,  сохранение его метрологических характеристик при эксплуатации и производится в соответствии Положением о системе технического обслуживания и ремонта влагомеров нефти поточных УДВН-1пм и настоящим руководством по эксплуатации.

Техническое обслуживание на месте эксплуатации подразумевает систематический  внешний осмотр влагомера и проверку:

- исправности цепей внешних соединений;

- целостности защитного заземления;

- отсутствия загрязнений и механических повреждений первичного преобразователя и блока электронного;

- электрических параметров подводящих кабелей, их соединений в местах пайки к разъемам влагомера и подключения к клеммной коробке;

- фланцевых и резьбовых соединений на отсутствие протечек нефти;

- положения запирающих задвижек (кранов) в блоке измерения качества нефти для осуществления беспрепятственного прохождения нефти через влагомер;

- соответствия коэффициентов A, B, C, Wm паспортным данным на влагомер;

- сигналов U1, U2, U3, U4, Т и других параметров влагомера на соответствие нормам, указанным в Приложении №2 к настоящему руководству;

- влагосодержания контрольной порции водонефтянной эмульсии путем сравнения результатов, полученных с помощью влагомера и с помощью одного из лабораторных методов  (Дина-Старка, К.Фишера) или эталонного влагомера типа УДВН. В случае подтверждения влагомером своих метрологических характеристик он признается годным к дальнейшей эксплуатации, в противном случае заполняется протокол контрольно-сравнительных испытаний и направляется в электронном виде по адресу: godsend_su@mail.ru для проведения дальнейших консультаций со специалистами предприятия-изготовителя.

При демонтаже первичного преобразователя необходимо производить промывку бензином измерительной ячейки.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безотказной работы влагомера в течение всего срока службы рекомендуется ежегодно проводить техническое обслуживание влагомера в объеме ТО-3 в условиях предприятия-изготовителя.

  - Ремонт влагомера производится в условиях предприятия-изготовителя в случае, если неисправность влагомера невозможно устранить по месту эксплуатации.

При обнаружении неисправности влагомера необходимо составить акт и направить его по адресу: godsend_su@mail.ru для проведения дальнейших консультаций со специалистами предприятия-изготовителя и определения возможности устранения неисправности на месте эксплуатации.

В случае невозможности устранения неисправности влагомера на месте эксплуатации для проведения диагностики и ремонта влагомер необходимо направить на предприятие-изготовитель по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2А, в рабочие дни с 10:00 до 14:00.

Дату и время приезда необходимо предварительно согласовать по телефонам: (495)745-15-67,  (495)728-89-87, (905)710-83-54.

Влагомер принимается в ремонт очищенным от загрязнений, в заводской упаковке, укомплектованным в соответствии с таблицей 2 настоящего руководства по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ! Ремонт влагомеров с нарушенными пломбами, имеющих механические или электрические повреждения, вызванные нарушением потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение гарантийного срока, а также послегарантийный ремонт производится за счет потребителя.

  - Калибровка проводится с целью коррекции показаний влагомера на сорт нефти с места эксплуатации. Калибровка проводится персоналом, имеющим допуск и прошедшим обучение на предприятии-изготовителе. Первичная калибровка проводится на предприятии-изготовителе при выпуске влагомеров.

Условия калибровки:

| - | температура окружающего воздуха, ºС | 205; |
| --- | --- | --- |
| - | температура поверочных проб, ºС | (Тмакс+Тмин)/2±5 ºС; |
| - | изменение температуры поверочных проб в процессе измерения влагосодержания, ºС | 1,0. |

Оборудование, необходимое для проведения калибровки:

- рабочий эталон объемного влагосодержания воды в нефти (далее - РЭЕВ) или титратор К.Фишера с абсолютной погрешностью измерений не более 0,02 % об. долей воды;

- вспомогательное оборудование (далее - ВО),  обеспечивающее:

- реализацию потока нефти;

- перемешивание  нефти для создания стабильных смесей;

- поддержание температуры смеси за время измерения со стабильностью +/-1 °С;

- монтаж влагомера и эталонного влагомера (при необходимости) в контур потока нефть-вода;

- нефть (с места эксплуатации влагомера) по ГОСТ Р 51858 с влагосодержанием не более 0,1 %, об. долей воды;

- установка осушки нефти (при отсутствии нефти с влагосодержанием меньше 0,1% об.);

- ареометр АНТ-1 по ГОСТ 18481;

- термометр группы 3 с диапазоном измерений 0...55 ºС по ГОСТ 215;

- бензин растворитель по ГОСТ 5769;

Примечание. При использовании в качестве РЭЕВ установки поверочной (см. ГОСТ 8.614-2013, далее - УП) вспомогательное оборудование не требуется.

Проведение калибровки:

- Установить первичный преобразователь в измерительную линию УП или ВО (при использование в качестве РЭЕВ эталонного влагомера (далее - ЭВ) установить ЭВ в измерительную линию ВО);

- Соединить первичный преобразователь с блоком электронным кабелем, входящим в комплект поставки влагомера;

- Заполнить измерительную линию нефтью и начать ее перемешивать в соответствии с РЭ на УП или ВО;

- Включить влагомер. Убедиться, что значение влагосодержания Wвл1 (показания влагомера) не изменяется, т. е. нефть хорошо перемешана.

Измерения влагосодержания.

В случае использования ЭВ измерить влагосодержание нефти ЭВ (Wэт1).

В случае использования титратора К. Фишера отобрать пробу нефти в количестве необходимом для анализа влагосодержания на титраторе К. Фишера и для определения плотности. Измерить влагосодержание (титратором - Wэт1) и плотность (ареометром – Р1) отобранной пробы нефти.

Обработка результатов измерений.

- Рассчитать значение  Wэт1 - Wвл1

Если  ≤ 0.02 - коррекции показаний влагомера на сорт нефти с места эксплуатации не требуется.

Если  > 0.02 - необходимо рассчитать новое значение калибровочного коэффициента А по формуле:   А(новое)( Wэт1 Wвл1)/В  А(старое), где

В – значение коэффициента В (см. в Приложении №1 паспорта на влагомер);

А(старое) - значение коэффициента А (см. в Приложении №1  паспорта на влагомер);

- В соответствии с п.6.3.6 настоящего руководства  изменить значение коэффициента А на А(новое);

- Записать данные по результатам калибровки в Приложении №1 паспорта на влагомер.

  - Влагомер подлежит первичной (при выпуске из производства), периодической и, при необходимости, внеочередной поверкам.  При устранении неисправностей, не влияющих на метрологические характеристики, поверку не проводят.

Поверка осуществляется в соответствии с МП 0309-6-2015 «Инструкция ГСОЕИ. Влагомеры нефти поточные УДВН-1пм. Методика поверки» и ГОСТ 8.614-2013 «ГСОЕИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов».

Межповерочный интервал – 1 год.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - При получении влагомера получателю следует визуальным осмотром проверить целостность упаковки. При обнаружении повреждения тары необходимо в присутствии представителя транспортной организации составить акт о повреждении тары.

  - Проверить комплектность в соответствии с паспортом на влагомер.

  - В случае обнаружения повреждений влагомера или некомплектности составляется  соответствующий акт, в котором обязательно должны быть указаны:

- номер влагомера;

- дата начала эксплуатации влагомера;

- количество часов работы до момента отказа;

- дата возникновения неисправности;

- содержание неисправности;

- предполагаемая причина возникновения неисправности;

- таблица режимов и параметров влагомера (Приложение №1 настоящего руководства);

- меры, принятые после возникновения неисправности;

- контактные данные для оперативной связи.

Акт и копия таблицы «Калибровочные коэффициенты» (Приложение №1 паспорта на влагомер) высылается предприятию - изготовителю для определения возможных причин неисправности и способов их устранения. Для устранения дефектов влагомер доставляется предприятию - изготовителю.

  - Для заполнения таблицы режимов и параметров влагомера (Приложение №1 настоящего руководства) необходимо:

- включить влагомер, войти в режим «Индикация величин»;

- записать отображенные на дисплее значения параметров U1, U2, U3, U4,T, Wm, A, B, C, Kt , П1, П2 и величину тока по выходу 4-20 мА;

- Измерить мультиметром напряжения между контактами 1-3, 2-3, 5-4, 7-6, 9-8 клеммной коробки первичного преобразователя (Рис. 2 Приложения №2). Результаты измерений записать в таблицу;

- Выключить влагомер. Отсоединить от блока электронного первичный преобразователь. Включить блок электронный и измерить (цифровым мультиметром) напряжения между контактами  5-4, 7-6, 9-3, 8-3  на разъеме «Датчик» блока электронного.

- Результаты измерений записать в таблицу.

11. ХРАНЕНИЕ

Влагомер должен храниться в заводской упаковке в складских отапливаемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70% при температуре +(25 ± 15) °С. Предельный срок хранения влагомера без переконсервации - 3 года.

Примечание: в окружающей среде должны отсутствовать пары кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается  транспортирование влагомера в заводской упаковке любым видом транспорта без ограничения расстояний при температуре окружающей среды от -40 до +55°С и относительной влажностью до 80%.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и не допускать ее перемещения во время транспортирования.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

При погрузке и выгрузке изделия не бросать, соблюдать меры предосторожности от повреждения упаковки.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

Влагомер не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания эксплуатации. Влагомер можно переработать и материалы пустить во вторичное использование.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями и правилами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем влагомер.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1. ФОРМА «Таблица режимов и параметров влагомера нефти поточного»;

- Приложение №2   Рис.1 «Габаритные и присоединительные размеры»;

Рис.2 «Схема соединений  между первичным преобразователем и блоком электронным»;

Рис.3 «Лицевая панель блока электронного»;

Рис.4 «Схема соединений блока электронного и внешних устройств»;

- Приложение №3 Копия Свидетельства от утверждении типа средств измерений с приложением «Описание типа средств измерений»;

- Приложение №4  Копия Сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 с Ех–приложением.

Приложение №1

к руководству по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

Таблицы режимов и параметров влагомера нефти поточного

УДВН-1пм______________________________ зав. № __________

| «Индикация величин» |  |  |  |  |  | Измерения на клеммной коробке первичного преобразователя |  |  | Измерения на разъеме «Датчик» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое значение |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 | _________ |  | 100… 2400 мВ |  |  | U 1-3 | _________ |  |  |  |
| U2 | _________ |  | 10… 2400 мВ |  |  | U 2-3 | _________ |  |  |  |
| U3 min | _________ |  | 11,00 В |  |  | U 5-4 min | _________ |  | U5-4 | __________ |
| U3 max | _________ |  | 16,00 В |  |  | U 5-4 max | _________ |  |  |  |
| U4 min | _________ |  | 11,00 В |  |  | U 7-6 min | _________ |  | U7-6 | __________ |
| U4 max | _________ |  | 16,00 В |  |  | U 7-6 max | _________ |  |  |  |
| T | _________ |  | - 2 | 75 |  | U 9-8 | _________ |  | U9-3 | __________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | U8-3 | __________ |
| Wm | _________ |  | 4 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| A | _________ |  | ± 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | _________ |  | 0,5 … 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | _________ |  | 0 … 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kt | _________ |  | ± 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | _________ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
| П2 | _________ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
| Влагосодержание по показаниям влагомера,% | _________ |  | 0 | Wm |  |  |  |  |  |  |
| Выходной ток, мА | _________ |  | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между первичным преобразователем и блоком электронным, м |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  | «_______»________________20______г. |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  | _________________________________ |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  | _________________________________ |  |  |  |  |

Приложение №2

к руководству по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры

Приложение №2

к руководству по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

|  | Клеммная коробка первичного преобразователя |  | Клеммная коробка блока электронного |
| --- | --- | --- | --- |

| Первичный преобразователь | 1 | Кабель соединительный | 1 | Вход 1 | 1 | Кабельная линия (9 жил по 1.5 мм2 сопротивление одной жилы не более 5 Ом) | 1 | Вход 1 | 1 | Кабель соединительный | 1 | Блок электронный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 2 | Вход 2 | 2 |  | 2 | Вход 2 | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 |  | 3 | 0 общ | 3 |  | 3 | 0 общ | 3 |  | 3 |  |
|  | 4 |  | 4 | 0(15В) | 4 |  | 4 | 0(15В) | 4 |  | 4 |  |
|  | 5 |  | 5 | +15В | 5 |  | 5 | +15В | 5 |  | 5 |  |
|  | 6 |  | 6 | 0(15) | 6 |  | 6 | 0(15) | 6 |  | 6 |  |
|  | 7 |  | 7 | +15В | 7 |  | 7 | +15В | 7 |  | 7 |  |
|  | 8 |  | 8 | t°(-) | 8 |  | 8 | t°(-) | 8 |  | 8 |  |
|  | 9 |  | 9 | t°(+) | 9 |  | 9 | t°(+) | 9 |  | 9 |  |

Рис. 2. Схема соединений  между первичным преобразователем и блоком электронным

Приложение №2

к руководству по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

9

8

7

6

5

4

10

2

3

1

Рис.3. Лицевая панель блока электронного

Приложение №2

к руководству по эксплуатации

УШЕФ.414432.003 РЭ

|  | А1 |  |  | А2 |  |  | А3 |  |  | А4 |  |  | А5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цепь | Конт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вход 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Цепь | Конт |  |  |  |  |  |  |  | Вход 2 | 2 |  |
|  | Цепь | Конт |  | 4 – 20 мА | 1 |  | Цепь | Конт |  | Цепь | Конт |  | Общий | 3 |  |
|  | 220 В | 1 |  | 0_изолир | 2 |  | RXD | 2 |  | А | 2 |  | 0_15В | 4 |  |
|  | 220 В | 2 |  |  | 3 |  | TXD | 3 |  | В | 3 |  | + 15В | 5 |  |
|  | Корпус | 3 |  |  | 4 |  | 0_изолир | 5 |  | 0_изолир | 5 |  | 0_15В | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 15В | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темп. | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 15В | 9 |  |
|  | СЕТЬ |  |  | 4 – 20 мА |  |  | RS 232 |  |  | RS 485 |  |  | ДАТЧИК |  |  |

Рис.4.  Схема соединений блока электронного и внешних устройств